## Slide 1: Lignes directrices pour l’hémophilie applicables à tous
Une nouvelle ambition de la Fédération mondiale de l’hémophilie

## Slide 2: Lignes directrices pour la prise en charge de l’hémophilie
Toutes les recommandations sont basées sur le consensus.
Srivastava A et al. Haemophilia. 2020;26(Suppl 6):1–158.

## Slide 3: Chapitre 3 : Diagnostic et contrôle en laboratoire
Dr. Steven Kitchen
Scientifique clinique
Department of Coagulation, Royal Hallamshire Hospital
Sheffield, Royaume-Uni

## Slide 4: Conflits d’intérêt : Steven Kitchen
Honoraires de consultant/conférencier
Novo Nordisk, Roche, Sobi ,Takeda, Werfen dans les 2 dernières années.

## Slide 5: Auteurs
Steve Kitchen
Francisco de Paula Careta*
Silmara A. de Lima Montalvão
Emna Gouider
Radoslaw Kaczmarek*
Claude T. Tagny
Pierre Toulon
Glenn F. Pierce
Alok Srivastava
* Personne atteinte d’hémophilie

## Slide 6: Introduction
Un diagnostic précis dépend du respect par le laboratoire de protocoles et de procédures stricts, notamment :
  Expertise dans le domaine des tests de coagulation en laboratoire
  Matériel et réactifs adéquats
  Assurance qualité
Le diagnostic de l'hémophilie est basé sur :
  Compréhension des caractéristiques cliniques de l’hémophilie et pertinence du diagnostic clinique
  Tests de dépistage : TP et TCA ou numération plaquettaire
  Confirmation du diagnostic par des dosages de facteur et d’autres investigations
TCA : temps de céphaline activée ; TP : temps de prothrombine.
Différents troubles de la coagulation peuvent avoir des symptômes très similaires ; il est donc essentiel de poser un diagnostic correct pour garantir au patient de recevoir le traitement approprié.

## Slide 7: Analyse de la coagulation en laboratoire
Recommandation 3.1.1
La FMH recommande que les tests de diagnostic et de contrôle de l’hémophilie soient effectués par un personnel ayant des connaissances et une expertise des tests de coagulation en laboratoire, à l’aide d’équipements et de réactifs validés à cet effet.
REMARQUE : les détails des tests de laboratoire pour le diagnostic et le contrôle de l’hémophilie sont décrits dans le Manuel de laboratoire de la FMH.
Le manuel de laboratoire vise à aider les laboratoires à justifier d’un budget suffisant pour une mise en place appropriée vis-à-vis de l’administration
  Manuel disponible sur la Plateforme d’apprentissage en ligne de la FMH
https://elearning.wfh.org/resource/diagnosis-of-hemophilia-and-other-bleeding-disorders-a-laboratory-manual/

## Slide 8: Analyse de la coagulation en laboratoire
Recommandation 3.2.4 La FMH recommande que les échantillons sanguins visant à déterminer le TP, le TCA, ou l’activité du facteur VIII ou IX soient prélevés dans des tubes de citrate contenant une solution aqueuse de citrate trisodique dihydraté de 0,105 M à 0,109 M (concentration de 3,2 % environ), fermés pendant le traitement et conservés entre 18 et 25°C pendant le transport et le stockage. Les échantillons doivent être centrifugés à température ambiante pendant au moins dix minutes à un minimum de 1 700 g, traités dans les huit heures suivant le prélèvement (quatre heures pour le FVIII:C) ou conservés à au moins -35°C.
TCA : temps de céphaline activée ; TP : temps de prothrombine..
REMARQUE : il faut éviter de stocker les échantillons de sang total citraté entre 2 et 8°C dans la mesure où cela peut entraîner une baisse de l’activité du facteur VIII.
REMARQUE : les échantillons de plasma pauvre en plaquettes (PPP) peuvent être conservés à -35 °C jusqu’à trois mois et à -70 °C jusqu’à six mois avant tout test visant à déterminer l’activité du facteur VIII ou IX. Le stockage du PPP à -20 °C n’est généralement pas approprié. Les congélateurs à dégivrage automatique ne doivent pas être utilisés pour stocker le PPP avant de procéder aux tests visant à déterminer le TP, le TCA ou l’activité du facteur VIII ou IX.

## Slide 9: Analyse de la coagulation en laboratoire : Diagnostic
La numération plaquettaire, le TP et le TCA peuvent servir à dépister un patient que l’on soupçonne d’être atteint d’un trouble de la coagulation
Le type de réactif utilisé peut affecter la sensibilité des tests visant à déterminer le TP et le TCA dans le cadre de déficits de facteur
Recommandation 3.2.8 Pour l’examen en laboratoire des patients évalués en raison d’une suspicion d’hémophilie, la FMH recommande qu’un TCA situé dans l’intervalle de référence normal n’exclue pas la présence d’une hémophilie A ou B mineure.
TCA : temps de céphaline activée ; TP : temps de prothrombine.
REMARQUE : parfois, en cas d’hémophilie A ou B mineure, le TCA peut se situer dans l’intervalle de référence normal.

## Slide 10: Analyse de la coagulation en laboratoire : Diagnostic
Recommandation 3.2.10 Pour l’examen en laboratoire des patients évalués en raison d’une suspicion clinique d’hémophilie A, la FMH recommande d’utiliser à la fois le dosage en un temps du facteur VIII et le dosage chromogénique du FVIII:C dans le bilan diagnostique initial.
Dans certains cas génétiquement confirmés, l’activité du facteur est normale en utilisant les dosages en un temps, mais réduite en cas de dosages de coagulation chromogéniques. L’inverse peut également se produire.
REMARQUE : les deux tests doivent être effectués même si le résultat de l’un des deux tests montre une activité du facteur VIII située dans l’intervalle de référence normal.

## Slide 11: Analyse de la coagulation en laboratoire : Tests
De nombreuses études portant sur les différents tests ont été publiées qui comparent les résultats obtenus à partir d’échantillons contenant des concentrés de facteur de coagulation, notamment des concentrés de FVIII et FIX à demi-vie prolongée, montrent des écarts importants dans les résultats en fonction des méthodes de dosage
Mieux vaut éviter les tests dont les résultats diffèrent de plus de 25-30 % par rapport à la concentration indiquée sur l’étiquette du flacon de concentré ou ne pas les utiliser sans tenir compte de ces écarts

## Slide 12: Analyse de la coagulation en laboratoire : Dosage du FVIII/FIX
Recommandation 3.2.18 Pour contrôler le traitement avec remplacement par concentrés de facteur VIII ou IX, la FMH recommande aux laboratoires d’utiliser un dosage de facteur VIII ou IX ayant été validé pour être utilisé avec le concentré spécifique utilisé pour le traitement.
REMARQUE : cette recommandation est particulièrement importante pour les molécules modifiées de facteur VIII ou IX.

## Slide 13: Suivi du FVIII en laboratoire : Elocta®/Eloctate®
Recommandation 3.2.21 Pour contrôler le traitement avec remplacement par efmoroctocog alfa (FVIII recombinant fusionné avec l’immunoglobuline G1 d’origine humaine [rFVIIIFc] ; Elocta®/Eloctate®), la FMH recommande l’utilisation d’un dosage du facteur VIII en un temps ou chromogénique, calibré selon un standard relatif aux produits plasmatiques conforme à un étalon international validé par l’OMS.
Les dosages en un temps et chromogéniques qui ont fait l’objet d’études ne se sont pas avérés inadaptés

## Slide 14: Suivi du FVIII en laboratoire : Esperoct®
Recommandation 3.2.22 Pour contrôler le traitement avec remplacement par turoctocog alfa pegol (FVIII recombinant à domaine B tronqué avec un groupe polyéthylène glycol de 40 kDa spécifique au site [N8 GP] ; Esperoct®), la FMH recommande l’utilisation d’un dosage de facteur VIII chromogénique ou d’un dosage de FVIII en un temps basé sur le TCA avec des réactifs validés, dont certains réactifs activateurs d’acide ellagique (Actin®, Actin® FS, SynthAFax™, DG Synth™) et certains réactifs activateurs de silice (Pathromtin® SL, SynthASil™), calibré selon un standard relatif aux produits plasmatiques conforme à un étalon international validé par l’OMS.
TCA : temps de céphaline activée ; kDA : kilodalton.
REMARQUE : les dosages du facteur VIII avec les réactifs APTT-SP™, STA®-PTT Automate, ou TriniCLOT™ APTT-HS sous-estiment considérablement la véritable activité du facteur VIII N8-GP et ne doivent pas être utilisés.

## Slide 15: Suivi du FVIII en laboratoire : Jivi®
Recommandation 3.2.23 Pour contrôler le traitement avec remplacement par damoctocog alfa pegol (FVIII recombinant à domaine B tronqué avec un groupe polyéthylène glycol de 60 kDa spécifique au site [BDD-rFVIII] ; Jivi®), la FMH recommande l’utilisation d’un dosage du facteur VIII chromogénique ou d’un dosage du facteur FVIII en un temps basé sur le TCA avec des réactifs validés, dont le réactif activateur d’acide ellagique Actin® FSL et certains réactifs activateurs de silice (Pathromtin® SL, SynthASil™), calibré selon un standard relatif aux produits plasmatiques conforme à un étalon international validé par l’OMS.
REMARQUE : les dosages du facteur VIII en un temps avec le réactif activateur d’acide ellagique Actin® FS ou le réactif activateur de kaolin C.K. Prest® surestiment considérablement la véritable activité du facteur VIII et ne doivent pas être utilisés. Les dosages de FVIII en un temps avec les réactifs APTT-SP™ et STA®-PTT Automate sous estiment considérablement la véritable activité du facteur VIII et ne doivent pas être utilisés.
TCA : temps de céphaline activée ; kDA : kilodalton.

## Slide 16: Suivi du FVIII en laboratoire : Adynovate® /Adynovi®
Recommandation 3.2.24
Pour contrôler le traitement avec remplacement par rurioctocog alfa pegol (FVIII recombinant complet avec du polyéthylène glycol 20 kDa sans site spécifique ; Adynovate®/Adynovi®), la FMH conseille d’effectuer davantage d’études des dosages en laboratoire afin de pouvoir émettre des recommandations en la matière.
Il n’existe aucun élément probant publié indiquant que les dosages en un temps sont inappropriés
Cependant, il existe des données publiées contradictoires pour les dosages chromogéniques
REMARQUE : à ce jour, les conclusions publiées dans la littérature relatives à l’utilisation des dosages du facteur VIII en un temps et chromogéniques dans les échantillons contenant du rurioctocog alfa pegol sont contradictoires.
kDA : kilodalton.

## Slide 17: Suivi du FVIII en laboratoire : Afstyla®
Recommandation 3.2.25
Pour contrôler le traitement avec remplacement par lonoctocog alfa (FVIII recombinant à chaîne unique [rVIII-SingleChain] ; Afstyla®), la FMH recommande l’utilisation d’un dosage du facteur VIII chromogénique, calibré selon un standard relatif aux produits plasmatiques conforme à un étalon international validé par l’OMS.
REMARQUE : le résumé des caractéristiques du produit recommande d’utiliser des dosages chromogéniques. Il indique également que les dosages du facteur VIII en un temps sous-estiment de 45 % environ le niveau d’activité du facteur VIII par rapport aux dosages chromogéniques et suggère qu’en cas de recours à un dosage en un temps, il soit appliqué un coefficient multiplicateur de 2.

## Slide 18: Suivi du FIX en laboratoire : Alprolix®
Recommandation 3.2.28
Pour contrôler le traitement avec remplacement par eftrenonacog alfa (FIX recombinant fusionné avec l’immunoglobuline G1 d’origine humaine [rFIXFc] ; Alprolix®), la FMH recommande l’utilisation d’un dosage de facteur IX chromogénique ou d’un dosage de facteur IX en un temps basé sur le TCA avec des réactifs validés, dont certains réactifs activateurs d’acide ellagique (Actin®, Actin® FS, SynthAFax™, Actin® FSL), certains réactifs activateurs de silice (Pathromtin® SL, SynthASil™), ainsi qu’un réactif activateur de polyphénol (Cephascreen®), calibré selon un standard relatif aux produits plasmatiques conforme à un étalon international validé par l’OMS.
TCA : temps de céphaline activée.
REMARQUE : les dosages de facteur IX en un temps avec le réactif STA® PTT Automate ou le réactif activateur de kaolin (C.K. Prest®) sous-estiment considérablement la véritable activité du rFIXFc (Alprolix®) et ne doivent pas être utilisés.

## Slide 19: Suivi du FIX en laboratoire : Idelvion®
Recommandation 3.2.29
Pour contrôler le traitement avec remplacement par albutrepenonacog alfa (FIX recombinant par fusion avec de l’albumine humaine recombinante [rFIX FP] ; Idelvion®), la FMH recommande l’utilisation d’un dosage de FIX en un temps basé sur le TCA avec des réactifs validés, dont certains réactifs activateurs de silice (Pathromtin® SL, SynthASil™), calibré selon un standard relatif aux produits plasmatiques conforme à un étalon international validé par l’OMS.
REMARQUE : les dosages de facteur IX en un temps avec le réactif activateur d’acide ellagique Actin® FS ou le réactif activateur de kaolin C.K. Prest® sous-estiment considérablement la véritable activité du rFIX FP (Idelvion®) et ne doivent pas être utilisés. Les tests en un temps avec le réactif activateur d’acide ellagique SynthAFax™ ou les tests de facteur IX chromogéniques surestiment considérablement la véritable activité du rFIX FP (Idelvion®) et ne doivent pas être utilisés.
TCA : temps de céphaline activée.

## Slide 20: Suivi du FIX en laboratoire : Refixia®/Rebinyn®
Recommendation 3.2.30
For monitoring replacement therapy with nonacog beta pegol (recombinant FIX with a 40-kDa polyethylene glycol moiety [N9-GP]; Refixia®/Rebinyn®), the WFH recommends use of a chromogenic FIX assay or APTT-based one-stage FIX assay with validated reagents, including the ellagic acid activator reagent SynthAFax™ or the polyphenol activator Cephascreen®, calibrated with a plasma standard traceable to a WHO international standard.
REMARQUE : Most one-stage FIX assays significantly overestimate or underestimate true FIX activity of N9-GP and should not be used. One-stage assays using the ellagic acid activator reagent SynthAFax™ or the polyphenol activator reagent Cephascreen®, are suitable for monitoring therapy with N9-GP.
TCA : temps de céphaline activée ; kDA : kilodalton.

## Slide 21: Suivi du FVIII en laboratoire : Emicizumab
L’emicizumab est un anticorps bispécifique modifié qui lie le FIX/FIXa et le FX/FXa, qui n’est pas régulé par les mécanismes régissant le FVIII, mais qui imite le facteur VIII
Le TCA est considérablement réduit par l’emicizumab jusqu’à se situer à l’intérieur ou en deçà de l’intervalle de référence, quels que soient les réactifs utilisés
L’emicizumab interfère considérablement avec les dosages de facteur VIII chromogéniques utilisant du FIXa et du FX d’origine humaine, mais pas avec ceux d’origine bovine
L’emicizumab peut être mesuré et étalonné en μg/ml en utilisant un dosage modifié en un temps avec une dilution plus élevée de l’échantillon (dans un tampon de test) et calibré avec des calibreurs spécialement réglés pour l’emicizumab
TCA : temps de céphaline activée.
Membrane phospholipidique
Bispecific antibody
HC
LC
FX
HC
LC
FIXa

## Slide 22: Suivi du FVIII en laboratoire : Emicizumab
Recommandation 3.2.31
Pour les patients traités avec de l’emicizumab et chez qui il est nécessaire de confirmer le niveau d’emicizumab escompté, la FMH recommande l’utilisation d’un dosage en un temps modifié incluant une étape supplémentaire de prédilution du plasma test et un calibrage du test réalisé sur des calibreurs spécialement réglés pour l’emicizumab.
TCA : temps de céphaline activée.
REMARQUE : même à des niveaux sous-thérapeutiques d’emicizumab, le TCA peut être normal ou inférieur à la norme chez des patients atteints d’hémophilie A sévère avec ou sans inhibiteurs.

## Slide 23: Suivi du FVIII en laboratoire : Emicizumab
Recommandation 3.2.32
Pour déterminer l’activité du FVIII chez les patients atteints d’hémophilie A traités avec de l’emicizumab, la FMH recommande l’utilisation d’un test de facteur VIII chromogénique contenant du facteur X d’origine bovine.
REMARQUE : à des niveaux thérapeutiques, l’emicizumab affecte tout dosage du facteur VIII chromogénique contenant du facteur X d’origine humaine. L’emicizumab peut également affecter des dosages du facteur VIII chromogéniques contenant du FIXa d’origine humaine et du facteur X d’origine bovine, mais uniquement à des niveaux d’emicizumab supérieurs à ceux escomptés chez les patients traités avec les doses recommandées.

## Slide 24: Suivi du FVIII en laboratoire : Emicizumab
REMARQUE : il est également possible d’utiliser des tests validés d’anticorps anti-emicizumab à cet effet, s’ils sont disponibles.
Recommandation 3.2.33 Pour déterminer les niveaux d’inhibiteurs du facteur VIII chez les patients traités avec de l’emicizumab, la FMH recommande l’utilisation d’un dosage de facteur VIII chromogénique contenant du facteur X d’origine bovine.
Recommandation 3.2.34 Pour les patients chez qui un anticorps anti-emicizumab neutralisant est suspecté, la FMH recommande de mesurer les niveaux d’emicizumab en utilisant un dosage modifié en un temps comprenant une étape supplémentaire de prédilution du plasma test et un calibrage du test réalisé sur des calibreurs spécialement réglés pour l’emicizumab.

## Slide 25: Suivi en laboratoire : Inhibiteurs
Les inhibiteurs fonctionnels les plus courants sont les anticoagulants lupiques
La plupart des inhibiteurs du facteur VIII qui apparaissent après le traitement avec facteur de remplacement chez les patients atteints d’hémophilie A révèlent un schéma caractéristique : le TCA d’un patient par rapport au mélange du PPN est intermédiaire
En cas de suspicion d’anticoagulant lupique ou si l'échantillon contient des anticoagulants thérapeutiques, il peut être utile de confirmer la présence d'inhibiteurs en utilisant un dosage chromogénique pour mesurer l'activité résiduelle du facteur
TCA : temps de céphaline activée ; PPN : pool de plasma normal.

## Slide 26: Suivi en laboratoire : Inhibiteurs
Recommandation 3.2.37 Pour quantifier les inhibiteurs anti FVIII, la FMH recommande d’utiliser la méthode Bethesda modifiée par Nijmegen.
REMARQUE : les dosages Bethesda détectent les anticorps neutralisants. Une petite proportion d’anticorps anti FVIII ne sont pas neutralisants, réduisent la demi vie du facteur VIII injecté et ne sont pas détectés par les dosages Bethesda.
REMARQUE : la modification par Nijmegen décrit une méthode spécifique pour tamponner le pool de plasma normal ; d’autres méthodes de tamponnage peuvent également convenir.

## Slide 27: Suivi en laboratoire : Inhibiteurs
Du plasma normal tamponné comme source de FVIII est mélangé avec :
  du plasma déficient en FVIII contenant du facteur Willebrand (mélange témoin)
  l’échantillon du patient (destruction de tout FVIII par traitement thermique dans un premier temps)
Déterminer le FVIII résiduel après 2 heures à 37°C dans le test par rapport au mélange témoin

## Slide 28: Suivi en laboratoire : Inhibiteurs
Recommandation 3.2.35
Pour déterminer la présence d’inhibiteurs anti FVIII dans un échantillon où l’activité du facteur VIII est supérieure à 5 UI/dl, la FMH recommande qu’avant de procéder au dosage, l’échantillon soit chauffé à 56°C pendant 30 minutes, puis centrifugé à température ambiante à au moins 1 700 g pendant au moins cinq minutes.
REMARQUE : la limite de quantification du dosage de l’inhibiteur du FVIII par la méthode Bethesda modifiée par Nijmegen est d’environ 0,6 UB/ml.
REMARQUE : le dosage de l’inhibiteur du facteur VIII par la méthode Bethesda modifiée par Nijmegen nécessite l’utilisation d’un plasma normal tamponné comme source de facteur VIII, qui est ensuite mélangé à un volume égal de plasma déficient en facteur VIII pour préparer le mélange de contrôle.

## Slide 29: Suivi en laboratoire : Assurance qualité
Le contrôle de la qualité interne sert à déterminer si une série de techniques et de procédures sont effectuées en toute conformité sur une période donnée
L’évaluation externe de la qualité permet d’identifier le degré de concordance entre les résultats obtenus par un laboratoire local et ceux obtenus par d’autres laboratoires
  Pour qu’un laboratoire atteigne un haut niveau de fiabilité des tests et participe efficacement à un programme d’évaluation externe de la qualité, il doit disposer :
    des réactifs et des techniques appropriés
    d’une équipe suffisamment étoffée et compétente

## Slide 30: Suivi en laboratoire : Assurance qualité
Recommandation 3.4.1 La FMH recommande vivement aux laboratoires d’analyse de la coagulation de mettre en place des programmes d’assurance qualité pour toutes les procédures de laboratoire afin de veiller au respect de la qualité et à la fiabilité des procédures d’analyse sanguine et des comptes rendus des laboratoires en matière de diagnostic et du traitement de l’hémophilie.
Recommandation 3.4.3 La FMH recommande vivement que les laboratoires cliniques participent systématiquement à l’évaluation externe de la qualité de chaque test utilisé pour le diagnostic et le traitement de l’hémophilie.
REMARQUE : la participation au Programme international d’évaluation externe de la qualité (IEQAS) de la FMH permet aux laboratoires d’améliorer et de normaliser les tests de laboratoire pour l’hémophilie.

## Slide 31: Conclusions
Pour obtenir des tests de laboratoire précis pour le diagnostic et le suivi de l'hémophilie, il convient de rassembler les éléments suivants :
Une collaboration étroite entre le laboratoire et le service clinique
L'accès à un nombre suffisant de réactifs et d'équipements appropriés
Des ressources pour appliquer les recommandations de la FMH sur le diagnostic et le suivi en laboratoire
Un personnel de laboratoire ayant des connaissances et une expertise en matière de coagulation pour sélectionner et mettre en œuvre les méthodes correctes

## Slide 32: Merci à l’Hemophilia Alliance pour son soutien à l’élaboration de cette présentation